Что должен знать потребитель про весы ВЛР–200 г (ВЛР-200 г–М)

- Погрешности соответствуют указанным в документации на весы, если выполнены все нижеприведенные условия:

а) температура воздуха в помещении поддерживается в диапазоне (20±2) ºС;

б) работа на весах производится одним из методов точного взвешивания: Гаусса, Борда или Менделеева.  Подробнее >>>>

в) массы используемых при взвешивании гирь (набор Г-2-210) берутся с поправками, а не по номинальным значениям.

- Весы сняты с производства в 2002 году в связи с несоответствием требованиям стандарта ГОСТ 24104-2001, вступившего в силу с 01.07.2002.

- Существует постановление Госстандарта (протокол НТК № 14 от 10 декабря 2002 года) по весам, находящимся в эксплуатации, но несоответствующим ГОСТ 24104-2001:

«Поверку весов лабораторных, внесенных в Государственный реестр средств измерений до 01.07.2002 г., находящихся в эксплуатации и соответствующих требованиям ГОСТ 24104-88 «Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия» проводить по ГОСТ 8.520-84 «ГСИ. Весы лабораторные образцовые и общего назначения. Методика поверки» на соответствие требованиям ГОСТ 24104-88 или по методикам поверки для конкретных экземпляров весов, утвержденных в установленном порядке в процессе их испытаний для целей утверждения типа. Поверку проводить в течение всего срока эксплуатации, при этом запретить проведение поверки после ремонта, как несоответствующих ГОСТ 24104-2001». (Данное постановление касается всех весов серий ВЛР и ВЛКТ).

4) Весы без всяких ограничений могут и успешно используются вне сферы государственного технического регулирования, то есть там, где не требуются поверенные средства измерений. Достоверность результатов измерений может подтверждаться периодической калибровкой весов.

( В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ Об обеспечении единства измерений – «калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений»).

С появлением ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» появилась законная возможность используемые в лабораториях средства измерений калибровать (п.5.5.2), а не поверять. То есть принятый во всем мире подход к проведению измерений потихоньку внедряется и в нашу жизнь.

# Причины, по которым выбирают аналитические весы ВЛР-200 г

- Низкая цена по сравнению с электронными аналитическими весами (в два, а то и более раз ниже).

- Именно эта модель весов (или пределы допускаемой погрешности ВЛР-200 г) приведена в нормативно-технической или методической документации.

- Потребитель знаком именно с весами ВЛР-200 г (работал на них, есть на предприятии).

При этом Потребитель зачастую не информирован о статусе весов (сняты с производства в 2002 году из-за несоответствия стандарту на весы, существуют ограничения на поверку) или даже введен в заблуждение относительно характеристик весов.

| Недостоверная информация о весах ВЛР-200 г | Действительная информация о весах (ТУ 25-06.1131-79) |
| --- | --- |
| Пределы взвешивания: Наименьший: 0.05 | Характеристика в документации отсутствует (не было требования в ГОСТ 24104-88). |
| Класс точности весов по ГОСТ 24104-2001: II высокий | Весы не соответствуют ГОСТ 24104-2001 и по этой причине сняты с производства. |
|  | Класс точности весов по ГОСТ 24104-88 – 2. Обозначение именно арабской цифрой. ГОСТ 24104-88 действовал до 01.07.2002. |
| Поверочная цена деления 0,5 мг. | Характеристика в документации отсутствует. Для справки: Поверочная цена деления 0,5 мг была по ГОСТ 24104-80, т.е. до 01.01.1989 г. |
| Год выпуска –2006 (пример) | Не позднее 30.06.2002. |
| Тип калибровки – внешняя * | - |
| * К понятию «калибровка средств измерений» не применимы определения «внешняя» или «внутренняя». Перепутаны понятия «калибровка весов» (определение погрешностей) и «юстировка весов» (настройка цены деления весов). См. статью «Юстировка в эксплуатации» |